Příloha k nabídce 110393

1.Měřicí trat' k ventilátoru

- přímé úseky potrubí DN150 na výtlaku i sání ventilátoru

- přímý úsek na straně sání je ukončen redukci DN300/DN150

připojenou k ventilátoru převlečená vzduchotechnickou přírubou DN300

(redukce DN300/DN150 na straně výtlaku již existuje, délka redukce cca 300mm)

- dodávka včetně spojovacího materiálu a těsnění pro 2 přírubové spoje DN300

- oba úseky potrubí budou vybaveny systémem/mechanismem pro plynulé škrcení

- oba úseky potrubí budou opatřeny otvory pro měření rychlostního pole

pomocí Prandtlových trubic

- celková délka měřicí trati cca 4m včetně ventilátoru, délka ventilátoru cca 630mm

- dodávka včetně podpěr přímých úseků na svých koncích

- materiál přímých úseků, redukcí, přírub a podpěr uhlíková ocel

- předpokládá se umístění ventilátoru na podlaze

- nový jednotný nátěr trasy, škrticího mechanismu a podpěr

2. Revize a repase měřicí trati pro paralelní a seriovou spolupráci čerpadel

- demontáž, kontrolu, případnou opravu a montáž uzavíracích armatur

-demontáž clony, dodávku nové clony a její opětovnou montáž včetně nových těsněni

- výroba a navaření vypouštěcího nátrubku k nádrži

včetně opravy zrezivělé výpustě nádrže

- včetně dodávky a osazeni trasy 4 ks manometru -1bar až +1,5 bar

- nový jednotný nátěr celého standu včetně rámu a nádrže

3. Revize a repase měřicí trati s clonovým měřicím okruhem a čerpadlem

dodávku nového čerpadla

- repase 4ks mezipřírubových armatur včetně nových těsnění

- osazeni trasy novou centrickou clonou s komorovým odběrem

včetně vývodů tlakové diference osazenými uzavíracími armaturami

ukončenými redukcemi pro převlečení a napojení hadic

- dodávka nového potrubí před a za clonou včetně přírubového spoje clony

- vyjmutí ultrazvukového průtokoměru a jeho nahrazení přímým úsekem potrubí

- dodávka nového kolenového průtokoměru

- dodávka nové U-trubice včetně napojovacích hadic k vývodům clony

- repase, popř. dodávka nového stavoznaku

- včetně dodávky a osazení trasy 1 ks manometru 0-600kPa

- včetně dodávky a osazení trasy 1 ks manometru  -1 bar až +1,5 bar

- dodávka nových těsnění pro všechny přírubové spoje standu

- dodávka nové uzavírací armatury v odbočce bezprostředně na výtlaku čerpadla

ukončení armatury redukcí pro převlečeni a napojeni hadic

- výměna hadice na sací straně čerpadla

- kontrola a případná oprava stavu obou nádrží

- včetně nového jednotného nátěru celého standu včetně rámu a obou nádrží

4. Ostatní

- zapojení měřicí trasy (stlačený vzduch ze šroubového kompresoru ATMOS)

do ventilátoru pro jeho pohon turbínkou

- včetně dodávky propojovací hadice a šroubení

- výroba chladičů pro mezistupňové chlazení vzduchu kompresoru:

1 ks - průměr spirály 290mm, hloubka vinutí 300mm, průměr trubky 10-20mm, materiál měď

1 ks - průměr spirály 230mm, hloubka vinutí 300mm, průměr trubky 10-20mm, materiál měď

1ks - průměr spirály 160mm, hloubka vinuti 300mm, průměr trubky 10-20mm, materiál měď